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第一章   投标邀请
一、项目基本情况

1.项目编号：昊丰采公2023-10-12-002号  
2.项目名称：2023年度滆湖高速公路南部片区4座浮船站建设项目

3.项目预算金额：600 万元、项目最高限价：600万元

4.采购需求：滆湖位于太湖上游，纵跨常州市和宜兴市，东临太湖，西接长荡湖，南连宜兴氿湖，北经扁担河、德胜河通长江。近年来，受面源污染、水产养殖、圩田过度开发等影响，滆湖水环境问题日益突出。滆湖、洮湖治理长期规划，着力推进控源减污，提高污水收集处理效能，加强面源污染治理，强化湖荡河网系统治理和生态保护修复，将其打造成为新孟河调水入太湖的“前置库”和“净化池”。为提高治理效率、指明治理方向具有战略意义，因此，在湖区增加建设4座浮船站，放置滆湖公路南部片区，多指标连续性监测，实现数据量的累计，不同时段与手工断面数据及南部湖区浮船自动数据相对比。监测参数为常规 9参数(水温、溶解氧、pH、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮)+湖库特征参数叶绿素 a、藻密度共 11 个参数。详见招标文件。
5.合同履行期限：项目建设期：合同签订后60天完成建设，试运行30天验收；运维期：验收合格起3年。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  (否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

(本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：____/___。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/_____。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2其他特定资格要求：无
获取招标文件

1.时间：2023年10月12日至2023年10月19日，正常工作日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，周末、法定节假日除外）。

2.地点：武进区湖塘镇武宜中路177号(仲夏酒店）三楼317室江苏昊丰润全建设项目管理有限公司。
（1）《采购文件获取登记表》原件（格式见附件）；

（2）投标人提供有效营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书复印件加盖公章；

（3）法定代表人身份证明暨授权委托书（格式见附件）；

（4）被委托人近三个月任意一月份社保缴纳证明复印件加盖公章。

（以上资料请按以上顺序装订成册加盖投标人公章提供一式二份）

3.报名方式：
现场领购：提供领购资料一式两份至武进区湖塘镇武宜中路177号三楼317室江苏昊丰润全建设项目管理有限公司办理。

4.售价：人民币叁佰元整/份(现金缴纳)，招标文件售后一概不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年11月01日14点30分（北京时间）
地点：武进区湖塘镇武宜中路177号（仲夏酒店）三楼开标室。

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场踏勘：投标人自行踏勘现场。

2.投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2023年10月19日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至江苏昊丰润全建设项目管理有限公司。

3.说明：招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。 

4.有关本次采购项目的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息
名    称：江苏恒源生态文化旅游发展有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇延政中大道18-1号水务大厦16层

联系方式：金先生 15995008820
2. 采购代理机构信息
名  称：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

地  址：武进区湖塘镇武宜中路177号三楼

联系方式：王女士 18015086097
3.项目联系方式
项目联系人：王女士

电      话：18015086097
上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布

附件1：

采购文件获取登记表
项目名称：                                            
项目编号：                                          
	投标人全称（公章）：

	现委托          （被授权人的姓名）参与江苏昊丰润全建设项目管理有限公司此项目的投标工作。项目投标过程中答疑补充等相关文件都须响应投标人在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。
法定代表人（签字或盖章）：


	被授权人姓名：              联系电话：

	第二代身份证号码：

	接收采购文件指定电子邮箱：

	报名时间：

	被授权人签字：


注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件2

法定代表人身份证明暨授权委托书

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司：

本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                          的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和响应文件、与采购人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：             

                               单位名称（公章）：

                               法定代表人（签名或盖章）：

                               日   期：     年    月    日

注意事项：1、如法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

如非法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）

第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

☑货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

☑否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。

(本项目_01_包为单一产品采购项目。

□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	☑不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

(不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：

(无

(有，具体情形：本项目为固定总价包干，投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则作为无效标处理。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算_60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

☑不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：_____；

（2）允许分包的金额或者比例：_____；

（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2023年10月19日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至江苏昊丰润全建设项目管理有限公司。邮箱：656187118@qq.com。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司317室招标代理部；

联系电话：0519-83339737；

通讯地址：武进区湖塘镇武宜中路177号三楼

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

☑中标人

本项目代理费为28000元。
招标代理机构基本账户信息：

户名：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 

账号：32050162673800000547

开户银行：中国建设银行常州湖塘支行

缴纳时间：领取中标通知书前。


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、加盖公章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

投标人应提交装订密封好的投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子U盘”（电子U盘中含全套正本投标文件扫描件）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封后，在密封口加盖投标人公章提交至江苏昊丰润全建设项目管理有限公司。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过江苏昊丰润全建设项目管理有限公司对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

16 开标

16.1开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

16.1.1开标时，投标人的法人代表人或者委托代理人必须在招标文件规定的开标时间准时到达开标现场。

16.2开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由唱标人（唱标人必须是投标文件中的委托代理人）当众拆封后，由招标人核准唱标人的有效身份（第二代居民身份证及授权委托书）否则招标人将拒绝其投标，由唱标人宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

16.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

16.4唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

16.5投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

16.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

16.5.2未按招标文件规定要求密封的。

16.6招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。
17 资格审查

17.1见第三章《资格审查》。

18 评标委员会

18.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评标程序、评标方法和评标标准

19.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

20 确定中标人

21.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

22 中标公告与中标通知书

22.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

22.2中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.3中标人在领取中标通知书前须提供U盘一份（含投标文件正本扫描件）。
23 废标

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

23.2符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

23.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.4投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.5因重大变故，采购任务取消的。

23.6平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23.7废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

24签订合同

24.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

24.4政府采购合同不能转包。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

25 询问与质疑

25.1询问

25.1.1投标人对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

25.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.2质疑

25.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
25.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
25.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
25.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

25.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
25.2.6接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
26代理费

26.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

   26.2  集中采购机构不收取代理费。
第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	企业营业执照副本
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	提供证明文件的复印件

	1-2
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函（如有）
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	其他特定资格要求
	/
	/


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）、授权委托人近3个月任意一月份缴纳社保证明（如有）
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）、授权委托人近3个月任意一月份缴纳社保证明（如有）；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	9
	分包意向协议

（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	12
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

(综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
(最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

(随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	主观分
	35
	
	

	2.1
	系统集成方案
	15
	投标人针对技术要求并结合仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括船体设计、采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，评委根据方案细致合理、完整、科学综合评审：

系统集成、安装调试及联网方案合理清晰，得15分；系统集成、安装调试及联网方案合理清晰程度一般，得10分；系统集成、安装调试及联网方案合理清晰程度较差，得5分；未提供不得分。
	

	2.2
	项目组织实施方案
	5
	投标人针对项目实际需求提供组织实施方案，包括不限于满足采购需求，符合相关标准和规范，能科学合理开展工作，满足项目实施时限要求方面，评审小组综合评审:

方案科学合理、组织有序，能最大限度高效推进项目实施得5分；方案较科学合理、组织较有序，能推进项目实施得3 分；方案一般，调理不清晰，不利于项目实施得1分；未提供不得分。
	

	2.3
	售后服务方案
	10
	投标人针对本项目实际需求提供售后技术服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等方面，评审小组综合得分：
售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得10分；售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得5分；售后服务方案一般，服务响应能力较差，设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差得1分；未提供不得分。
	

	2.4
	培训方案
	5
	投标人针对本项目实际需求提供培训方案，包括不限于产品操作及使用技术培训方案等方面，评审小组综合得分：培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握得5分；培训方案较完整合理，比较全面、科学的得3分；培训方案完整程度一般，缺乏科学性，内容欠缺较多的得1分；未提供不得分。
	

	3
	客观分
	35
	
	

	3.1
	业绩
	3
	投标人自2020年8月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）承担过环境监测监控设备安装、运维类项目：

设备安装类项目，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。

设备运维类项目，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。
	投标文件中提供中标通知书复印件、招标公告网页截图及合同复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。

	3.2
	仪器设备品牌的统一性
	2
	投标人拟提供给采购人的地表水水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮和总磷自动分析仪，提供的上述9参数地表水自动在线监测仪品牌，若为1个品牌得2分，若为2个品牌得1分，若为2个以上品牌得0分。
	投标人提供承诺函

	3.3
	技术要求响应
	18
	评委根据投标文件中《采购需求偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：

投标人所投设备技术参数及要求完全完全响应招标文件技术参数及要求，得18分；

打“★”为重要技术参数，重要技术参数及要求不满足或者负偏离，每项扣1.5分，扣完为止；非打“★”为一般技术参数，一般技术参数及要求不满足或者负偏离，每项扣1分，扣完为止。 
	打“★”投标文件中需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	3.4
	综合实力
	3
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高得3分。
	投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	2
	环境标志产品  (2分)： 投标人所投产品（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮和总磷自动分析仪）具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得2分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)
	投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章。

	3.5
	项目组织和团队配备
	4
	拟派本项目技术人员中具有环保类高级工程师职称的，有一人得2分，最高得4分。
	投标文件中提供技术人员一览表、劳动合同、职称证书及投标人为其缴纳的2023年7月至2023年9月任意一月份社保缴纳证明复印件加盖投标人公章

	3.6
	本地化服务
	3
	本地化服务：投标人能够提供本地化服务，在本地已有售后服务机构的得3分，投标文件中提供售后服务机构的租房合同或产权证明或营业执照；承诺中标后组建本地售后服务机构的得1分，投标文件中提供承诺函原件，法定代表人或授权委托人签字，并加盖投标单位公章。
	

	合计
	100
	


注意事项：
1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件加盖投标单位公章，要求“原件核查”的须在投标文件递交截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查，过时不予接收。
2.评标时，未能按上述要求提供相应证明（复印件或原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。
3.为便于评分，请投标单位按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。
第五章   采购需求
一、采购内容及要求
1.项目概述

滆湖位于太湖上游，纵跨常州市和宜兴市，东临太湖，西接长荡湖，南连宜兴氿湖，北经扁担河、德胜河通长江。近年来，受面源污染、水产养殖、圩田过度开发等影响，滆湖水环境问题日益突出。滆湖、洮湖治理长期规划，着力推进控源减污，提高污水收集处理效能，加强面源污染治理，强化湖荡河网系统治理和生态保护修复，将其打造成为新孟河调水入太湖的“前置库”和“净化池”。为提高治理效率、指明治理方向具有战略意义，因此，在湖区增加建设 4座浮船站，放置滆湖公路南部片区，多指标连续性监测，实现数据量的累计，不同时段与手工断面数据及南部湖区浮船自动数据相对比。监测参数为常规 9参数(水温、溶解氧、pH、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮)+湖库特征参数叶绿素 a、藻密度共 11 个参数。

2.项目地点：滆湖公路南部片区

3.合同履行期限：项目建设期：合同签订后60天完成建设，试运行30天验收；运维期：验收合格起3年。
二、项目清单及要求
1.采购清单

本次采购内容为4个浮船式水质自动监测站，包括船体及配套设施，常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度水质自动分析仪，系统集成。站点清单如下：

表1 站点采购清单统计表
	序号
	浮船式水质自动监测站名称
	监测参数

	1
	沿江高速南
	浊度、溶解氧、电导率、PH、水温、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、叶绿素a、藻密度

	2
	湟里河口
	浊度、溶解氧、电导率、PH、水温、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、叶绿素a、藻密度

	3
	滆湖中
	浊度、溶解氧、电导率、PH、水温、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、叶绿素a、藻密度

	4
	繁保区
	浊度、溶解氧、电导率、PH、水温、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、叶绿素a、藻密度


注：如遇点位调整，设备需根据实际情况安装至相应调整后点位。
监测设备采购清单

表2  采购清单

	序号
	仪器设备名称
	规格及技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	常规五参数在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	2
	氨氮在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	3
	高锰酸盐指数在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	4
	总磷在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	5
	总氮在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	6
	叶绿素a在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	7
	藻密度在线自动分析仪
	见技术要求
	4
	台
	

	8
	浮船船体（含安装组件、锚等）
	见技术要求
	4
	套
	

	9
	系统集成（包括采水单元、控制单元、辅助单元、通讯单元、安防单元等） 
	见技术要求
	4
	套
	

	10
	运行维护服务
	见技术要求
	3
	年
	运维期自项目验收合格之日起三年


三、技术参数及要求

1、总体要求

1.1需根据国家及我省相关规范要求，自备或委托有资质实验室开展水站验收工作；

1.2当采购人对系统进行新增参数或更新改造时，须负责将新仪器接入原系统；

1.3投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。（投标文件中需提供仪器的说明文件复印件）；
1.4本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

1.5投标人提供的常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等设备需具备中国环境保护产品产品认证证书（CCEP认证）（投标文件中须提供相关证书复印件）；
1．6所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标，未列明之处请参考《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》、《地表水自动监测仪器通信协议技术规定（试行》（总站水字〔2019〕649号）等技术要求；

1.7投标文件中须提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号，提供仪器设备运行所需要的试剂及详细配制方法；

1.8必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应（投标文件中须提供原生产商售后服务承诺函，并加盖鲜章）；

1.9投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。

1.10现场数据库须定期自动备份，监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复；

2、仪器设备技术要求

2.1分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法： 

表3 自动监测仪器分析方法

	序号
	项目
	方法
	参照标准

	1
	水温
	热电阻或热电偶法
	GB/T 13195-1991

	2
	pH
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986

	3
	溶解氧
	电化学法或荧光法
	HJ 506-2009

	4
	电导率
	电极法
	/

	5
	浊度
	光散射法
	GB 13200-1991

	6
	高锰酸盐指数
	高锰酸盐氧化法
	GB11892-89

	7
	氨氮
	氨气敏电极法/分光光度法
	HJ/T101-2019

	8
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-1989

	9
	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636-2012

	10
	叶绿素a
	荧光法或风光光度法
	/

	11
	藻密度
	荧光法
	/


2.2自动监测仪器技术参数要求

水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等九项参数的技术指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（CCEP认证）或省级及以上计量检测机构出具的检测报告为准。
表4  自动监测仪器技术参数

	项目

名称
	技术参数要求

	性能指标
	水温
	检测范围
	0℃～60 ℃，可调

	
	
	准确度
	±0.1℃

	
	
	响应时间
	≤30s

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720 h/次

	
	pH
	检测范围
	pH 0～14 （0～40 ℃），可调

	
	
	准确度
	±0.1 pH

	
	
	重复性
	±0.1 pH

	
	
	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1 pH

	
	
	响应时间
	≤30s

	
	
	温度补偿精度
	±0.1 pH

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±0.1 pH

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	溶解氧
	检测范围
	0～20 mg/L，可调

	
	
	准确度
	±0.3 mg/L

	
	
	零点漂移
	±0.3 mg/L

	
	
	量程漂移
	±0.3 mg/L

	
	
	重复性
	±0.3 mg/L

	
	
	响应时间（T90）
	≤60 s

	
	
	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720 h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±0.3 mg/L

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	电导率
	最小检测范围
	0～500 mS/m（0～40℃），可调

	
	
	准确度
	±1%

	
	
	重复性
	±1%

	
	
	零点漂移
	±1%

	
	
	量程漂移
	±1%

	
	
	响应时间（T90）
	≤30s

	
	
	温度补偿精度
	±1%

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对
	±1%

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	浊度
	检测范围
	0～1000NTU，可调

	
	
	准确度
	±5%

	
	
	重复性
	±5%

	
	
	零点漂移
	±3%

	
	
	量程漂移
	±5%

	
	
	线性误差
	±5%

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±10%(或±10 NTU)

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	高锰酸盐指数
	检测范围
	0～20mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±5%

	
	
	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	±5%

	
	
	检出限
	≤0.5 mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720 h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	氨氮
	检测范围
	0～10 mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±0.02 mg/L

	
	
	量程漂移
	±5

	
	
	示值误差
	标液浓度为2.0 mg/L时   ± 8.0%

	
	
	
	标液浓度为5.0 mg/L时   ± 5.0%

	
	
	
	标液浓度为8.0 mg/L时   ± 3.0%

	
	
	重复性
	≤2%

	
	
	记忆效应
	标液浓度为2.0 mg/L  ± 0.3 mg/L

	
	
	
	标液浓度为8.0 mg/L  ± 0.2 mg/L

	
	
	检出限
	≤0.05mg/L

	
	
	pH干扰试验
	± 5%

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	
	最小维护周期
	≥168h

	
	
	功能
	采用光度法的仪器需具有浊度补偿功能

	
	总磷
	检测范围
	0～2mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±10%

	
	
	直线性
	±10%

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	±10%

	
	
	检出限
	≤0.01mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	
	★抗浊度干扰功能
	应具备抗浊度干扰功能

	
	总氮
	检测范围
	0～20mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±10%

	
	
	直线性
	±10%

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	±10%

	
	
	检出限
	≤0.1mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	叶绿素a
	测量范围
	0~500μg/L，可扩展

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	≤5%

	
	
	检出限
	≤0.1μg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	藻密度
	测量范围
	0～200,000 cells/mL，可扩展

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	≤5%

	
	
	检出限
	≤200 cells/mL

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）存储不少于1年的原始数据和运行日志

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）仪器应具有量程切换功能

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）能接受远程控制指令

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具备自动零点核查、跨度核查、零点校准和标样校准功能

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有剩余试剂余量监控及报警功能

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有漏液、漏气自动检测，并立即报警功能

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有智能选择前处理方式和检测方法功能

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有仪器健康状态诊断功能

	
	★水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有仪器耗材寿命管理及报警功能

	
	水质自动分析仪器（常规五参数除外）及控制单元应具有三级管理权限

	
	水质自动分析仪器具有仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示

	
	仪器具有RS-232或RS-485标准通讯接口

	
	仪器能兼容《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）

	
	仪器具备1小时1次的监测能力

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有仪器开关门记录功能

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有仪器异常断电记录和重启记录功能具有对不同类型数据添加标识功能

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具备关健参数变更的自动记录和查询功能

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置

	
	具有流程例计时显示功能

	
	水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a及藻密度除外）具备高低量程自动切换的功能，量程切换时不影响监测数据的正常显示和信号的正常输出


2.3系统集成要求

2.3.1 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；
2.3.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

2.3.3 必须支持《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；
2.3.4 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；具体关键参数和指令参考《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；
2.3.5 能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查等质控功能；

2.3.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

2.3.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

2.3.8 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；
2.3.9 具有废液收集装置，能满足两周以上废液量的收集。

2.4采水单元要求
采水点位置应位于水下0.5～1米，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施；

2.5控制单元要求

控制单元对分析单元、船体、供电组件、视频单元、安防装置等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行；

2.5.1 必须支持中文显示，操作方便；

2.5.2 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。在保证长期运行稳定性的前提下应具有一定节能措施；

2.5.3 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

2.5.4 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

2.5.5能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等；

2.5.6 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

2.5.7 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

2.5.8 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对 应的仪器、系统日志流程信息；

2.5.9 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志；

2.5.10具有仪器开关门记录功能；
2.5.11硬件设备技术参数：

	序号
	指标名称
	性能指标

	1
	CPU
	≥800MHz

	2
	内存
	≥512MB

	3
	存储器容量
	≥2GB

	4
	显示屏
	≥5英寸

	5
	通讯接口
	RS232/485 COM口，不小于8个

	
	
	网口，不少于2个


2.6数据采集与传输要求

2.6.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

2.6.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存；

2.6.3 实时采集视频信息并传输至中心平台；

2.6.4 断电后能自动保存历史数据和参数设置；

2.6.5 采用无线通讯，支持2G/3G/4G自动切换；

2.6.6 采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

2.6.7 采用微波中继通信传输方式；

2.6.8 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
2.7辅助单元要求
2.5.7.1 蓄电池具有交直流两用功能。配备交流电、太阳能等多种供电接口，满足24小时不间断供电；

2.5.7.2供电单元采用太阳能或风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电，保证电力供应正常；

2.5.7.2试剂冷藏单元

站点需配备试剂冷藏单元，关键试剂可以通过小冰箱进行低温保存至少两周；

分析试剂的恒温存储冰箱采用全封闭超强压缩机，四档位，灵敏度为0.5C，自动制冷。温控范围可根据环境温度自行设定，保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。需具备以下功能：

高稳定性：采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小；

高精确性：控温精度高达±1℃； 

高安全性：超温声源报警，按键消除；

绿色环保：全箱采用安全环保工质，无污染，无噪音。

表 5 试剂恒温箱技术参数表

	序号
	技术指标
	性能参数说明

	1
	工作电源
	DC12V/24V

	2
	额定功率
	65w

	3
	商品重量
	7Kg

	4
	商品容量
	40L

	5
	温度范围
	-5-55度


2.8安防要求

2.8.1 浮船式水站应加装有避雷系统，以避免被雷击而损坏设备；系统和供电单元应设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求；

2.8.2 具备警示灯和具备自动移位报警功能的全球定位系统；

2.8.3 具备舱室漏水报警设备；

2.8.4 每条浮船配备3套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。

2.9 视频监控单元要求

2.9.1 具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控能全面了解船体周边的湖体情况；
2.9.2 当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像；
2.9.3 视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力；
2.9.4 视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。
2.10 浮船船体要求

2.10.1 浮船式水站船体应设置踏板，方便维护人员进行维护；

2.10.2 船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃；

2.10.3 能够采集蓄电池组电量信息，具有低电量报警功能；

2.10.4 具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能；

2.10.5 电气仓安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查；

2.10.6 船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚、或双八字锚等锚定方式；

2.10.7 锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于20千牛顿，便于浮船的拖曳和维护；

2.10.8 锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、四爪锚、沉石等；

2.10.9 锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。

表6  浮船式水站船体技术参数表

	参数名称
	参数要求

	防护等级
	≥IP65

	船体尺寸（L*W*H）
	长≥5m；宽≥4m

	防风等级
	≥8级

	船舱温度
	≤45℃

	供电方式
	交流电、太阳能、风光互补

	★供电时间
	仪器正常运转且关键试剂低温保存条件下≥10天（无日照连续运行时间）阴雨天气

	★定位系统误差
	≤15m（95%概率）

	船体使用寿命
	≥6年

	蓄电池寿命
	≥2年

	太阳能使用寿命
	≥5年

	★作业载荷要求
	支持4人（200kg）同时登船作业


2.11废液收集装置

对于仪器分析反应后产生的废液，需配备废液收集装置，现场放置的废液收集桶，收集高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮在线分析仪1个月的废液收集量，定期收集统一存放，方便交与废液处理单位统一处理，避免对环境造成二次污染。
注：加“★”项为重要技术参数及要求，非加“★”为一般技术参数及要求。

3、运维技术要求

3.1 总体要求

浮船站运行维护包括定期开展远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

3.2 远程维护要求

3.2.1 每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

3.2.2 远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

3.2.3 通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

3.2.4 通过平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

3.3 现场维护要求

现场维护包括由运维技术人员到水质自动监测站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

3.3.1 每周例行巡检

3.3.1.1 检查水站供电系统是否正常，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

3.3.1.2 检查取水管路与水体接触部分有无杂物缠绕，保持管路清洁畅通；

3.3.1.3 检查控制单元运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性；检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

3.3.1.4 查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

3.3.1.5 检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。

3.3.2 定期养护

3.3.2.1 分析单元

3.3.2.1.1 应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换；

3.3.2.1.2 水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天；

3.3.2.1.3 根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修；

3.3.2.1.4 每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择4个浓度标准溶液（须包括空白），进行线性检查。

3.3.2.2 控制单元及通讯单元

3.3.2.2.1 定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；

3.3.2.2.2 定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

3.3.2.3 辅助设备

3.3.2.3.1 定期对水站的蓄电池进行电量及充放电检查，保证供电正常；

3.3.2.3.2 定期检查太阳能电池板、稳压电源的输出是否符合技术要求；

3.3.2.3.3 定期检查GPS运行状态，保证定位准确；

3.3.2.3.4 定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

3.3.2.4 其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

3.4 应急维护

针对船体发生较大位移、数据异常、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护的方案；

3.4.1 当船体由于风浪、撞击等原因发生较大位移时，应及时至现场进行维护；

3.4.2 发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和平行样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

3.4.3 水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在48小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在72小时内更换备机；

3.4.4 当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时，需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于48小时；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。
三、主要规范及标准

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2022 ）
《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

 《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ 101-2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

《地表水自动监测技术规范》（HJ/T 915-2017）

四、投标报价
本项目为投标报价为固定总价包干。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、运维技术、质保期、培训、技术指导培训、质保期及维保服务、投标人交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。所有设备进场后如需临时周转存放、二次搬运，所发生费用均包含在此次投标报价中。请各投标人结合自身情况自主报价。
报价货币为人民币，评标时以人民币为准。
五、付款方式：

1）浮船水质自动站建设费用：合同签订后一个月内支付建设费用的30%，验收合格一个月内支付建设费用的50%，建设费用的20%，一年质保期满后支付。
2）3年运维费：以1年为结算周期，运维满1年后一个月内支付一年度运维费用。
注：甲方或主管部门将对乙方实施阶段及运行期进行阶段性履约考核，考核办法后续另行制定。
履约保证金

履约保证金数额为中标金额的5%，中标单位应在合同签订前以银行基本账户方式支付履约保证金汇入采购单位指定账户。
履约保证金在设备验收合格之日起正常运行满一年后退还给乙方(无息)。

 第六章   拟签订的合同文本

甲方:                             签订地点：
乙方:                             合同时间:2023年   月   日
代理机构：                        项目编号：
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同，并严格执行。
一、合同内容
1.合同标的之名称、型号、规格、数量
	序号
	商品名称
	规格型号/技术参数
	产地           
	品牌
	单位
	数量
	单价
（元）
	总金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	设备部分
	小计
	

	二
	运行维护服务
	小计
	

	合计人民币金额(小写)： 
	合计人民币金额(大写)： 


2.下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件及相关资料；
②乙方中标的投标文件；
③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书；
⑤经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。
二、标的物的一般条款
1. 完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
2. 质量保证
2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
2.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3. 包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
4. 伴随服务
4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；
4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、验收标准
1.  标的物的交付
1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。
1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
2.  主要规范及标准

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2022 ）
《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ 101-2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

《地表水自动监测技术规范》（HJ/T 915-2017）

3.质保期

设备质保期1年
运维期
 运行维护期：运维期3年。
四、对标的物提出异议的时间和办法
1.  对标的物提出异议的时间和办法
1.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
1.2 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
1.  合同价款和支付
1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为，合同形式为固定总价包干。最终报价为税后价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。
1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
①合格的销售发票；
②甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
1.4付款方式：

1）浮船水质自动站建设费用：合同签订后一个月内支付建设费用的30%，验收合格一个月内支付建设费用的50%，建设费用的20%，一年质保期满后支付。
2）3年运维费：以1年为结算周期，运维满1年后一个月内支付一年度运维费用。
注：甲方或主管部门将对乙方实施阶段及运行期进行阶段性履约考核，考核办法后续另行制定。
六、合同履行期限、交货地点：
1.合同履行期限：项目建设期：合同签订后60天完成建设，试运行30天验收；运维期：验收合格起3年。
2.交货地点：甲方指定地点
七、违约责任

1.  违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.  甲方违约责任
2.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2  甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向承建方偿付违约金。
2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
3.  乙方违约责任
3.1  乙方不能交货（逾期超过天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5  %的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
4.  不可抗力
4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、索赔
1.  索赔
1.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
1.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
1.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。
九、履约保证金
1.履约保证金数额为中标金额的5%，中标单位应在合同签订前以银行基本账户方式支付履约保证金汇入采购单位指定账户。
开户单位：江苏恒源生态文化旅游发展有限公司
银行账号：20332048300100000461171
开  户  行：中国农业发展银行武进支行
备注好项目名称。
2.履约保证金在设备验收合格之日起正常运行满一年后退还给乙方(无息)。
十、合同的解除和转让
1.  合同的解除
1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.  合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十一、合同的生效
1.1本合同自甲、乙、招标平台机构三方签字盖章之日起成立，并依法生效。
1.2本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。
1.3如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
十二、争议解决
因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷或于履行本合同过程中发生争议协商解决不成的，均由常州市武进区仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
十三、附则
1. 合同份数。
本合同一式玖份，甲方持有肆份，乙方持有肆份，代理机构持有壹份。
2. 未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。
	甲    方：
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：      
委托代理人：  

	乙    方：
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人： 
电话：  
传真：  
开户银行：
帐号：


备注：合同供参考，以最终和采购单位签订的合同为准。
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、资格证明文件格式
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件
1-2 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   单位名称（加盖公章）：

       日  期：
3 本项目的特定资格要求（如有）

无

二、商务技术文件格式
1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
3  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本授权委托书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            （项目名称）         （项目编号）公开招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目公开招标有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。
代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。
特此声明。
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：
附：代理人有效期内的身份证正反面复印件。
	
	


代理人：（签字或盖章）
通讯地址：                   通讯电话：
邮箱：
身份证号码：
                                         年    月     日
说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为法定代表人参加公开招标的情形，可不提供本《授权委托书》。
4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号：                            项目名称：
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年______月______日   
5 投标报价表（实质性格式）
投标报价表

项目编号：                项目名称：                  报价单位：人民币元

	序号
	设备
名称
	品牌
	数量
	单位
	投标报价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	常规五参数在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	2
	氨氮在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	3
	高锰酸盐指数在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	4
	总磷在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	5
	总氮在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	6
	叶绿素a在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	7
	藻密度在线自动分析仪
	
	4
	台
	
	

	8
	浮船船体（含安装组件、锚等）
	
	4
	套
	
	

	9
	系统集成（包括采水单元、控制单元、辅助单元、通讯单元、安防单元等） 
	
	4
	套
	
	

	一
	设备部分
	小计
	

	二
	运行维护服务（运维期自项目验收合格之日起三年）
	小计
	

	……
	合计
	小写：
	大写：

	
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年______月______日   
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号：                    项目名称：

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：   

日期：_____年______月______日   
7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号：                     项目名称： 
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：     

日期：_____年______月______日   
8 中小企业声明函

说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
9 相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：
日期：_____年______月______日   
10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料



